## Slide 1
대상 |  | 점검결과 |  |  |  |  |  | 측정값 (㏈㎶) |  |  |  |  | 판정
 |  | 평균치 Av |  |  | 준 첨두치 Qp |  |  |  |  |  |  |  | 
1 line-b |  |  |  |  |  |  |  | 구분 | 0.15~0.5 ㎒ [66 ㏈㎶↓] |  | 0.5~5.0 ㎒ [60 ㏈㎶↓] |  | T
 |  |  |  |  |  |  |  | 평균치 | 86.48 |  | 78.43 |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 구분 | 0.15~0.5 ㎒ [79 ㏈㎶↓] |  | 0.5~5.0 ㎒ [73 ㏈㎶↓] |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 준 첨두치 | 93.78 |  | 87.76 |  | 
1 line-a |  |  |  |  |  |  |  | 구분 | 0.15~0.5 ㎒ [66 ㏈㎶↓] |  | 0.5~5.0 ㎒ [60 ㏈㎶↓] |  | F
 |  |  |  |  |  |  |  | 평균치 | 88.15 |  | 77.91 |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 구분 | 0.15~0.5 ㎒ [79 ㏈㎶↓] |  | 0.5~5.0 ㎒ [73 ㏈㎶↓] |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 준 첨두치 | 74.01 |  | 52.87 |  | 
2 line-a |  |  |  |  |  |  |  | 구분 | 0.15~0.5 ㎒ [66 ㏈㎶↓] |  | 0.5~5.0 ㎒ [60 ㏈㎶↓] |  | T
 |  |  |  |  |  |  |  | 평균치 | 85.08 |  | 72.89 |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 구분 | 0.15~0.5 ㎒ [79 ㏈㎶↓] |  | 0.5~5.0 ㎒ [73 ㏈㎶↓] |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 준 첨두치 | 94.33 |  | 84.47 |  | 
▣ 노이즈 레벨 점검시트
▶ 노이즈 점검결과

## Slide 2
대상 |  | 점검결과 |  |  |  |  |  | 측정값 (㏈㎶) |  |  |  |  | 판정
 |  | 평균치 Av |  |  | 준 첨두치 Qp |  |  |  |  |  |  |  | 
3 line-a |  |  |  |  |  |  |  | 구분 | 0.15~0.5 ㎒ [66 ㏈㎶↓] |  | 0.5~5.0 ㎒ [60 ㏈㎶↓] |  | T
 |  |  |  |  |  |  |  | 평균치 | 85.08 |  | 72.89 |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 구분 | 0.15~0.5 ㎒ [79 ㏈㎶↓] |  | 0.5~5.0 ㎒ [73 ㏈㎶↓] |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 준 첨두치 | 94.33 |  | 84.47 |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 구분 | 0.15~0.5 ㎒ [66 ㏈㎶↓] |  | 0.5~5.0 ㎒ [60 ㏈㎶↓] |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 평균치 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 구분 | 0.15~0.5 ㎒ [79 ㏈㎶↓] |  | 0.5~5.0 ㎒ [73 ㏈㎶↓] |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 준 첨두치 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 구분 | 0.15~0.5 ㎒ [66 ㏈㎶↓] |  | 0.5~5.0 ㎒ [60 ㏈㎶↓] |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 평균치 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 구분 | 0.15~0.5 ㎒ [79 ㏈㎶↓] |  | 0.5~5.0 ㎒ [73 ㏈㎶↓] |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 준 첨두치 |  |  |  |  | 
▣ 노이즈 레벨 점검시트
▶ 노이즈 점검결과